Техническое задание

на поставку неонатального аппарата искусственной вентиляции легких для новорожденных SLE-2000

| № | Наименование | Параметры требования технического задания | Соотв. требованию (да/нет) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аппарат искусственной вентиляции легких ИВЛ 2000, аналогичного SLE-2000 | Аппарат должен обеспечивать проведение управляемой искусственной вентиляции легких у новорожденных и детей весом от 500 г до 20 кг в процессе проведения реанимационных мероприятий | Наличие |  |
| Технологические параметры |  |  |  |  |
| 2 | Область применения | Новорожденные и дети | Наличие |  |
| 3 | Тип | Электронный | Наличие |  |
| Режимы ИВЛ и параметры вентиляции |  |  |  |  |
| 4 | С контролем по давлению и переключению по времени | CMV, PTV, SIMV, СРАР, ручной вдох | Наличие |  |
| 5 | Частота дыхания | 1-125 126-520 вд. в мин. | Наличие |  |
| 6 | максимальное время дыхания | 0.1-3 или 0.01-3.0 с | Наличие |  |
| 7 | Кислородный смеситель с возможностью регулирования в диапазоне | 21-100% 02+/-3% | Наличие |  |
| 8 | Поток газовой смеси | 5л/мин, постоянный | Наличие |  |
| 9 | Давление вдоха (см.вод.ст.) | 0-60,0 | Наличие |  |
| 10 | Давление СРАР (см.вод.ст.) | 0-15,0 | Наличие |  |
| 11 | Соотношение вдох/выдох | 9,9:1-1:9,9 | Наличие |  |
| 12 | Настройка пределов тревог | да | Наличие |  |
| 13 | Давление источников воздух/кислород (бар) | - звуковая | Наличие |  |
|  |  | - визуатьная | Наличие |  |
| Индикаторы |  |  |  |  |
| 14 | Манометр проксимального канала | Пределы измерений от -6 до +60 см.вод.ст | Наличие |  |
| 15 Семисегментные цифровые |  | Вдохов в мин., время вдоха, вдох, выдох, FIO2, давление | Наличие |  |

|  | индикаторы | (макс, средн.миним.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | Индикаторные светодиоды | Сеть: зеленый показывает включение питания; отказ системы: сигнализирует о выходе из строя системы главного процессора; дублир.триггер: сигнализирует о принудительной вентиляции, в случае если пациент не инициирует АИВЛ в течение окна времени, заданного резервными настройками; откл.звука: сигнализирует о временном отключении звуковой сигнализации. | Наличие |  |
| 17 | Светодиоды сигнализации | Низкое СРАР сигнал о снижении давления в контуре ниже установленного регулятором; Цикл сигнализирует об отсутствии вентиляции, а также о том, что давление вентиляции ниже установленных допустимых пределов; Высокое сигнал о превышении допустимого значения PIP; Блок сигнал о блокировке канала вдоха ( в т.ч. и засор); Утечка сигнал об утечке в канале вдоха | Наличие |  |
| 18 | Манометр давления приводного газа | Предназначен для индикации давления вдоха без учета постоянной составляющей PEEP | Наличие |  |
| Регуляторы |  |  |  |  |
| 19 | Переключатель режимов | ВЫКЛ., тест/СРАР, CMV, PTV, SIMV | Наличие |  |
| 20 | Регулятор частоты дыхания (10 оборотов) | 1-125 или 126-250 вдохов в мин. | Наличие |  |
| 21 | Регулятор времени вдоха (оборотов) | 0,10-3,00 с. (мин.время вдоха; 0,25 с) или 0,01-0,3 с (мин.время выдоха: 0,125 с.) | Наличие |  |
| 22 | Переключатель отображаемого давления | ПИКОВ., СРЕД., МИНИМ., | Наличие |  |
| 23 | Переключатель формы давления | С резким или плавным нарастающим фронтом | Наличие |  |
| 24 | Кнопка ручной вентиляции |  | Наличие |  |
| 25 | Кнопки ТРЕВОГА-СБРОС и ОТКЛ.ЗВУКА | ОТКЛ.ЗВУКА работает в течение 60 с. | Наличие |  |
| 26 | Регулятор чувствительности триггера | Диапазон от 2мл/0,5 с. макс, до Юмл/0,5 с. мин. | Наличие |  |